|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **УЗ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | | | | |
| Наименование  структурного  подразделения: |  | | | |
| Название документа: | **СОП «Дезинфекция ультразвукового датчика (поверхностного)»** | | | |
| Утвержден: | Главный врач |  |  |  |
|  | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| Разработчик: | Главная медицинская сестра |  |  |  |
| Согласовано: | Зам. главного врача по мед. части |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ответственный  исполнитель: |  |  |  |  |
| Дата введения в действие: | | | | |
| Срок действия: | | | | |
| Версия № | | Копия №\_\_\_\_ \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_  подпись                 ФИО | | |

**Город, год**

**Цель:** соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, инфекционной безопасности, профилактика ИСМП.

**Область применения:** кабинет УЗД

**Санитарная одежда (СО):** халат (костюм)

**Средства индивидуальной защиты (СИЗ):** перчатки, маска

**Оснащение:**

* Марлевые (тканевые) салфетки, в достаточном количестве
* Дезинфицирующие салфетки или средство экстренной дезинфекции, разрешенные к применению в РБ (в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации производителя ультразвуковой системы)
* Перчатки медицинские, в достаточном количестве
* Маска медицинская одноразовая, в достаточном количестве
* Контейнер для сбора отработанных медицинских изделий

**Основная часть процедуры**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проводимые мероприятия** | **Обоснование** |
| После осмотра пациента отсоединить датчик от ультразвуковой системы | Во избежание поражения электрическим током и повреждения системы, соблюдение техники безопасности (далее — ТБ) |
| Визуально осмотреть линзу датчика и его корпус на наличие трещин, разломов, глубоких царапин, потертостей, деформаций и других признаков физического повреждения | Не использовать датчик, который имеет повреждения (дефекты). Соблюдение ТБ |
| Провести детальный осмотр кабеля на наличие разломов, перегибов, трещин, а также коннектора |
| Провести предварительную очистку.  Смочить тканевую (марлевую) салфетку водой (слабым мыльным раствором) и протереть датчик | Для удаления остатков геля или частиц других материалов, оставшихся на датчике |
| Тщательно обработать дезинфицирующей салфеткой до полного равномерного увлажнения или провести орошение датчика, включая кабель, средством экстренной дезинфекции. Время экспозиции — по вирулицидному режиму | Согласно инструкции по применению.  **Не применять спиртосодержащие средства!** |
| Остатки дезинфицирующего средства после времени экспозиции удалить с датчика сухой марлевой (тканевой) или смоченной водой салфеткой | Для удаления остатков дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства |
| Протереть насухо датчик, включая кабель и разъем, чистой тканевой (марлевой) салфеткой | До полного удаления остатков влаги во избежание поражения электрическим током. Соблюдение ТБ |
| После каждого этапа отработанные салфетки помещаются в контейнер для сбора отработанных медицинских изделий | |
| Хранить датчик в чистом и сухом месте | Согласно руководству по эксплуатации ультразвуковой системы |
| Отработанные медицинские изделия (салфетки, перчатки) подвергнуть дезинфекции химическим методом по вирулицидному режиму или доставить в помещение, где установлен автоклав, предназначенный для дезинфекции отработанных медицинских изделий, где будет проведена дезинфекция с последующей утилизацией | Обеспечение инфекционной безопасности. Правила обращения с медицинскими отходами |

**Основание:**

1. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130.

2. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденные постановлением Министров Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73.

3. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения».

4. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07.02.2018 № 14 «Об утверждении Санитарных норм и правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

5. Руководство по эксплуатации ультразвуковой диагностической системы.

6.Инструкции по применению дезинфицирующих салфеток или средства экстренной дезинфекции.

**Лист ознакомления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | должность | Дата | подпись |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |